Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

Technická specifikace zboží

Analyzátor pro kvantitativní stanovení klinických parametrů v krvi včetně příslušenství

Parametry měření

- měření reflektance na základě změny zabarvení testovacího proužku,

- celkový cholesterol (2,59-10,2 mmol/l) ±10 %,

- HDL- cholesterol (0,4 mmol/L- 2,59 mmol/L) ±10 %,

- Glukóza (2,25mmol/L – 33,0 mmol/L) ±10 %.

Technické požadavky

- 1 přístroj na vše (viz výše),

- kalibrace chipem anebo jiným způsobem,

- čas výsledku do 120 s ±10 %,

- provozní okolní podmínky: teplota: do +27°C ±10 %, vlhkost: max. 95 %,

- kapesní provedení (nejdelší strana do 20 cm) s hmotností do 250 g ±10 %,

- napájení na alkalické baterie (běžné dostupné, vyměnitelné),

- přenosný ochranný obal (pouzdro).

Příslušenství k celé dodávce 35 ks

- 14 ks tiskárny pro okamžitý tisk výsledku,

- 35 ks ruliček papíru se štítky do tiskáren,

- 140 balení po 200 ks automatických odběrových lancet s nastavitelnou hloubkou vpichu,

- 490 balení proužků:

  - 105 balení po 25 ks proužků pro glukózu,

  - 140 balení po 50 ks proužků pro cholesterol,

  - 105 balení po 25 ks proužků pro glukózu a cholesterol,

  - 140 balení po 50 ks proužků pro cholesterol a HDL,

- 224 balení kapilár

  - 84 balení po 150 ks pro cholesterol,

  - 56 balení po 150 ks pro cholesterol a HDL,

  - 84 balení po 150 ks pro cholesterol a glukóza,

Více továrních baterií

Počítáno se 160 štítky na 1 roličku papíru

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 28 000 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 2 625 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 7 000 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 2 625 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 7 000 ks

Počítáno v balení po 150 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 12 600 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 8 400 ks

V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 12 600 ks