Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek

**Technická specifikace zboží**

**Analyzátor pro kvantitativní stanovení klinických parametrů v krvi včetně příslušenství**

**Parametry měření**

* měření reflektance na základě změny zabarvení testovacího proužku,
* celkový cholesterol (2,59-10,2 mmol/l) ±10 %,
* HDL- cholesterol (0,4 mmol/L- 2,59 mmol/L) ±10 %,
* Glukóza (2,25mmol/L – 33,0 mmol/L) ±10 %.

**Technické požadavky**

* 1 přístroj na vše (viz výše),
* kalibrace chipem anebo jiným způsobem,
* čas výsledku do 120 s ±10 %,
* provozní okolní podmínky: teplota: do +27°C ±10 %, vlhkost: max. 95 %,
* kapesní provedení (nejdelší strana do 20 cm) s hmotností do 250 g ±10 %,
* napájení na alkalické baterie (běžné dostupné, vyměnitelné)[[1]](#footnote-1),
* přenosný ochranný obal (pouzdro).

**Příslušenství k celé dodávce 35 ks**

* 14 ks tiskárny pro okamžitý tisk výsledku,
* 35 ks ruliček papíru se štítky do tiskáren[[2]](#footnote-2),
* 140 balení po 200 ks automatických odběrových lancet s nastavitelnou hloubkou vpichu[[3]](#footnote-3),
* 490 balení proužků:
  + 105 balení po 25 ks proužků pro glukózu[[4]](#footnote-4),
  + 140 balení po 50 ks proužků pro cholesterol[[5]](#footnote-5),
  + 105 balení po 25 ks proužků pro glukózu a cholesterol[[6]](#footnote-6),
  + 140 balení po 50 ks proužků pro cholesterol a HDL[[7]](#footnote-7),
* 224 balení kapilár[[8]](#footnote-8)
  + 84 balení po 150 ks pro cholesterol[[9]](#footnote-9),
  + 56 balení po 150 ks pro cholesterol a HDL[[10]](#footnote-10),
  + 84 balení po 150 ks pro cholesterol a glukóza[[11]](#footnote-11),

1. Více továrních baterií [↑](#footnote-ref-1)
2. Počítáno se 160 štítky na 1 roličku papíru [↑](#footnote-ref-2)
3. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 28 000 ks [↑](#footnote-ref-3)
4. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 2 625 ks [↑](#footnote-ref-4)
5. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 7 000 ks [↑](#footnote-ref-5)
6. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 2 625 ks [↑](#footnote-ref-6)
7. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 7 000 ks [↑](#footnote-ref-7)
8. Počítáno v balení po 150 ks [↑](#footnote-ref-8)
9. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 12 600 ks [↑](#footnote-ref-9)
10. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 8 400 ks [↑](#footnote-ref-10)
11. V případě jiného počtu kusů v balení by dodávka měla obsahovat 12 600 ks [↑](#footnote-ref-11)